## Zadanie
załącznik nr 1
WYPEŁNIONY I PODPISANY ZAŁĄCZNIK NR 1 NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa urządzenia /Oferowany typ- model / rok produkcji/ producent/ kraj pochodzenia / | JM | Potrzeby | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | KARDIOMONITOR |  | szt | 2
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wartość VAT:
KARDIOMONITOR – 2 SZTUKI
Producent
Kraj pochodzenia
Oferowany model
Rok produkcji - nie starszy niż z 2018 roku, (fabrycznie nowy)
Lp. | ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH | [7 empty] | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów TAK / NIE
MONITOR PACJENTA
1 | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | [7 empty] | TAK
2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 17". | [7 empty] | TAK
3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy. | [7 empty] | TAK
4. | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | [7 empty] | TAK
5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Akumulatory wewnętrzne na minimum 100 minut pracy | [7 empty] | TAK
6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne poprzez radiator | [7 empty] | TAK
7. | Możliwość rozbudowy monitorów o moduły pomiarowe: inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO, inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą Swan-Ganza, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG, saturacji ośrodkowej krwi żylnej lub saturacji krwi żylnej, EEG, NMT, stężenia gazów anestetycznych, stopnia uśpienia BIS. | [7 empty] | TAK
8. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów | [7 empty] | TAK
9. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | [7 empty] | TAK
10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | [7 empty] | TAK
11. | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | [7 empty] | TAK
12. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | [7 empty] | TAK
13. | W ofercie z monitorem uchwyt na ścianę z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria. | [7 empty] | TAK
14. | Monitor wyposażony w wyjście sygnałów analogowych (EKG i inwazyjne ciśnienie) oraz sygnału synchronizacji defibrylatora | [7 empty] | TAK
15. | Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia ekranu kopiującego | [7 empty] | TAK
16. | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie do zewnętrznych urządzeń medycznych co najmniej takich jak monitory hemodynamiczne, respiratory i aparaty do znieczulania. Podłączenie oznacza możliwość wyświetlania danych z zewnętrznych urządzeń na ekranie monitora pacjenta oraz ich przekazywanie do stacji centralnego jeśli kardiomonitor jest do niej podłączony. | [7 empty] | TAK
MIERZONE PARAMETRY
17. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min | [7 empty] | TAK
18. | Wybór wzmocnienia krzywej EKG do wyboru spośród co najmniej: x 0,125; x 0,25; x 0,5; x 1,0; x 2,0; x 4,0; auto | [7 empty] | TAK
17. | Wybór wartości prędkości krzywej EKG do wyboru co najmniej spośród: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | [7 empty] | TAK
18. | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 10 końcówek | [7 empty] | TAK
19. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków | [7 empty] | TAK
20. | Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja zmian odcinka ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nałożonymi bieżącymi odcinkami ST lub w postaci wykresów kołowych zmian odcinka ST | [7 empty] | TAK
21. | Saturacja (SpO2). Wyświetlanie wartości %SpO2 (zakres pomiarowy co najmniej 30-100%), częstości pulsu (zakres pomiarowy co najmniej 30-300 P/min) oraz indeksu perfuzji. | [7 empty] | TAK
22. | W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | [7 empty] | TAK
23 | Nieinwazyjny pomiar ciśnieniametoda oscylometryczna. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej od 1 do 360 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej .Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP z co najmniej czteroma programowalnymi przedziałami czasowymi z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego z nich.Funkcja stazy – pomoc przy wykonaniu wkłucia dożylnego. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia w mankiecie. | [7 empty] | TAK
24. | W komplecie z monitorem przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, trzy rozmiary. | [7 empty] | TAK
25. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | [7 empty] | TAK
26. | W komplecie z monitorem czujnik temperatury dla dorosłych powierzchniowy | [7 empty] | TAK
27. | Oferowany termin dostawy | [7 empty] | max. 2 tygodnie
28. | Oferowany termin gwarancji | [7 empty] | min.24 miesiace
Treść oświadczenia wykonawcy:
* Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania zapytania ofertowego do dostarczenia aparatu spełniającego wyspecyfikowane parametry i okazania na każde żądanie zamawiającego wymaganych certyfikatów.
* Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi.
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej